空气微站 / TSP 环境监测终端

测试文档

测试计划 / 用例 / 验收记录 / 问题闭环

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 适用项目 | ESP32-S3 空气微站 / TSP 环境监测终端固件 |
| 项目阶段 | 2026 年 1 月 - 2026 年 5 月研发、联调、验证阶段 |
| 代码范围 | D:\code\TSP\git\air\TSP |
| 编制日期 | 2026 年 5 月 |

说明：本文档依据当前工程源码、项目开发资料、HJ212 协议资料、现场串口/DTU 调试过程及 RJGF 008-2021 项目需求整理形成，用于项目归档、后续维护和现场验收。

# 版本记录

| 版本 | 日期 | 阶段 | 主要内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-01 | 需求梳理 | 明确采集因子、串口资源、HJ212 上传、历史数据与远程维护要求。 | 完成 |
| V0.5 | 2026-03 | 开发联调 | 完成采集器框架、事件总线、配置管理、数据统计、文件存储与 DTU 通讯基础功能。 | 完成 |
| V0.8 | 2026-04 | 协议适配 | 补充 HJ212-2017/2025、实时数据、分钟数据、小时/日数据和断点续传流程。 | 完成 |
| V1.0 | 2026-05 | 系统验证 | 完成压力跳变抑制、温度负值处理、COM29/DTU 现场联调及测试文档归档。 | 完成 |

# 1. 测试目标

验证 2026 年 1 月至 5 月空气微站/TSP 固件在采集、存储、上传、断点续传、远程配置、显示、报警和现场维护方面满足项目要求。测试覆盖实验室联调、串口抓包、DTU 网络联调和现场硬件配合验证。

# 2. 测试环境

| 被测固件 | TSP 固件 V2.0.0 系列，当前源码位于 D:\code\TSP\git\air\TSP。 |
| --- | --- |
| 主控与分区 | ESP32-S3，16MB Flash，app3M_fat9M_16MB 分区。 |
| 串口 | COM29，9600,N,8,1 用于现场读取/抓包；烧录可使用 921600。 |
| 网络 | DTU 已配置平台 IP/端口，支持 HJ212 透明传输和网络恢复测试。 |
| 资料依据 | RJGF 008-2021、HJ212-2017、HJ212-2025、远程接口文档、气象多要素百叶箱说明书、SDS069 手册、项目原理图。 |
| 测试周期 | 2026 年 1 月需求确认；2-3 月模块测试；4 月协议与断点续传联调；5 月现场稳定性与验收测试。 |

# 3. 测试范围

| 测试类别 | 测试内容 | 验收准则 |
| --- | --- | --- |
| 基础启动 | 上电、串口初始化、配置加载、RTC/网络校时、任务启动。 | 无异常重启；日志显示关键任务启动；系统时间合法。 |
| 采集 | 各因子 Modbus 读取、物理量换算、无效值处理、采集周期。 | 有效传感器返回工程值；通信异常标记无效并触发日志/报警。 |
| 数据统计 | 实时、10 分钟、小时、日数据。 | 实时按采集周期输出；10 分钟窗口边界正确；小时/日跨界输出。 |
| HJ212 | 2017/2025 报文、包长、CRC、CN、DataTime、Flag。 | 平台或解析工具可正确解析；CN 与数据类型一致。 |
| 断点续传 | 网络断开、pending 生成、网络恢复、补发、删除。 | 断网期间不丢包；恢复后按批次补发；成功后 pending 清理。 |
| 远程接口 | 配置查询/修改、数据查询、记录查询、标定命令。 | 返回 JSON 符合远程接口文档；异常输入不导致重启。 |
| 稳定性 | 长时间运行、串口冲突、SD 卡读写、堆内存。 | 连续运行无 abort；堆内存无持续下降；发送失败可恢复。 |

# 4. 测试进度计划

| 时间 | 阶段 | 测试重点 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-01 | 需求与接口确认 | 监测因子、串口分配、HJ212 平台参数、RJGF 008-2021 条款拆解。 | 需求确认表、接口清单。 |
| 2026-02 | 单模块测试 | SerialManager、modbus_manager、ConfigManager、EventBus、基础采集器。 | 模块测试记录。 |
| 2026-03 | 业务链路测试 | 采集到 DataManager、历史文件、LED/LCD、远程配置。 | 联调日志、问题清单。 |
| 2026-04 | 协议与异常测试 | HJ212-2017/2025、断点续传、DTU 网络恢复、CRC/包长解析。 | 协议抓包记录。 |
| 2026-05 | 现场验收测试 | COM29 抓包、传感器跳变、负温、长稳、手工硬件断开/恢复。 | 验收报告、整改闭环。 |

# 5. 详细测试用例

| 编号 | 名称 | 步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-BOOT-001 | 上电启动 | 烧录固件后上电，读取 COM29 日志。 | 出现 Serial init success、配置加载成功、各任务启动日志，无反复重启。 |
| TC-CFG-001 | 配置文件加载 | 清空或缺失配置文件后启动。 | 系统写入默认模板，重新加载后可输出 system/HJ212/switch/tempControl 配置。 |
| TC-COL-001 | 批量采集 | 连接全部 485 传感器，按采集周期运行 5 轮。 | 日志显示 Starting batch polling cycle；有效因子进入 AllDataPacket。 |
| TC-COL-002 | 温度负数 | 将气象百叶箱置于低温或使用模拟寄存器返回补码值。 | 温度按 int16_t 解析，负值显示为正确摄氏度，不出现 6553.x。 |
| TC-COL-003 | 气压跳变抑制 | 观察气压从 100.5/95.5 等跳变场景。 | 单次突变被拒绝；连续 3 次稳定候选值后接受；日志有 confirmation 记录。 |
| TC-DATA-001 | 实时数据 | 采集周期运行并抓 HJ212 串口。 | 每个有效采集周期产生 CN=2011，DataTime 为秒级时间。 |
| TC-DATA-002 | 10 分钟分钟数据 | 跨越 00、10、20、30、40、50 分钟边界。 | 边界后产生 CN=2051；DataTime 为窗口起点；Min/Avg/Max 正确。 |
| TC-DATA-003 | 小时数据 | 跨整点运行。 | 上一小时生成 CN=2061，小时统计进入日统计。 |
| TC-DATA-004 | 日数据 | 模拟或等待跨日。 | 上一日生成 CN=2031，路径写入 /sdcard/YYYYMMDD/day/day.dat。 |
| TC-HJ-001 | HJ212-2017 包格式 | protocol_version=2017，抓取实时和分钟包。 | 包头 ##、长度、QN/ST/CN/PW/MN/Flag/CP、CRC、CRLF 正确。 |
| TC-HJ-002 | HJ212-2025 包格式 | protocol_version=2025，重复 TC-HJ-001。 | 2025 字段规则符合当前实现，解析工具无错误。 |
| TC-RES-001 | 网络断开保存 pending | 断开 DTU 网络或服务器，运行 3 个采集周期。 | /sdcard/pending/<type>/<timestamp>.pkt 生成；日志提示 Network unavailable 或 send failed。 |
| TC-RES-002 | 网络恢复补发 | 恢复网络，观察 2 分钟。 | netWorkRestoreTask 启动，补发成功后删除 pending；实时包不被长期阻塞。 |
| TC-RES-003 | 坏 pending 隔离 | 人为放置空 .pkt 或超大 .pkt。 | 无法读取的包被 quarantine 为 .invalid，不影响后续批次。 |
| TC-REC-001 | 历史记录查询 | 按指定日期/小时查询 min/hour/day。 | 返回记录时间、因子、value/min/max/is_valid 与文件内容一致。 |
| TC-REMOTE-001 | 远程配置查询 | 发送配置查询命令。 | 返回 systemConfig/hj212Config/tempControlConfig 等内容。 |
| TC-GAL-001 | 标定命令 | 发送 gal_data，携带 DATA/RATIO。 | 匹配采集器执行 gal 并返回每个 id 的结果。 |
| TC-STB-001 | 长时间运行 | 连续运行 24 小时并保存串口日志。 | 无 abort、无看门狗、无堆内存持续下降；HJ212 数据持续输出。 |
| TC-SD-001 | SD 卡异常 | 启动后移除或模拟 SD 不就绪。 | 历史保存失败有日志，不导致主流程崩溃；恢复后可继续写入。 |
| TC-LED-001 | LED/LCD 显示 | 观察显示屏数据刷新。 | 显示数据与实时数据一致，刷新周期符合 collect_time。 |

# 6. HJ212 报文检查项

包头为 ##，随后 4 位十进制长度，长度仅统计 QN 到 CP=&&...&& 的数据段。

CRC 为数据段 CRC16，尾部为 4 位大写十六进制，并以 CRLF 结束。

实时包 CN=2011，普通因子字段形如 a01001-Rtd=xx.xx,a01001-Flag=N;

分钟包 CN=2051，普通因子字段包含 Min/Avg/Max/Flag；噪声或特殊因子按开发文档约定输出。

DataTime 必须与数据类型匹配：实时为采集时刻，分钟为 10 分钟窗口起点，小时/日为统计窗口时间。

断点续传补发包应保持原 DataTime 和数据内容，不应因补发时刻改变统计时间。

# 7. 断点续传专项测试步骤

确认 DTU 正常在线，抓取 2-3 条实时 HJ212 报文作为基线。

断开服务器或屏蔽 DTU 网络，保持设备继续采集至少 3 个周期，若需要分钟包测试则保持至跨 10 分钟窗口。

读取日志，确认发送失败后调用 savePendingPacket，并记录 pending 文件路径。

恢复网络，等待 netWorkRestoreTask 延迟 20 秒后启动。

观察补发日志 Resending pending packet、sendHJ212PacketLocked、Deleted delivered pending packet。

确认平台接收到历史未发送数据，DataTime 为原始时间；确认 pending 目录对应文件已删除。

若补发失败，确认文件仍保留，下一轮网络恢复或扫描可继续补发。

# 8. 现场手工配合测试

| 硬件操作 | 观察点 | 通过准则 |
| --- | --- | --- |
| 拔掉任一 485 传感器 | 采集日志、报警事件、HJ212 Flag | 对应因子无效，不影响其他因子；系统不重启。 |
| 恢复 485 传感器 | 下一轮采集和实时包 | 因子恢复有效，HJ212 Flag 恢复正常。 |
| 断开 DTU 天线/服务器 | pending 文件与发送日志 | 发送失败被缓存，实时任务不崩溃。 |
| 恢复 DTU | 补发与实时并行情况 | 历史补发成功，实时数据继续发送。 |
| 模拟低温 | 温度值 | 温度可出现负数且数值合理。 |
| 观察气压波动 | 中位数和跳变确认日志 | 偶发跳变被抑制，连续真实变化可确认接受。 |

# 9. 缺陷记录模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 缺陷编号 | 按 BUG-YYYYMMDD-序号 编写。 |
| 发现日期 | 填写实际测试日期。 |
| 固件版本 | 填写版本号、编译时间或 commit。 |
| 复现步骤 | 逐步描述硬件状态、串口命令、网络状态和时间点。 |
| 实际结果 | 粘贴关键日志、HJ212 报文、pending 文件路径或截图。 |
| 期望结果 | 引用本测试文档对应用例的通过准则。 |
| 影响范围 | 采集、上传、存储、显示、远程维护、稳定性等。 |
| 处理结论 | 代码修改点、验证结果、关闭日期。 |

# 10. 验收结论

完成上述用例且无 P0/P1 缺陷遗留时，可判定 2026 年 1 月至 5 月阶段固件达到项目交付条件。若现场平台对分钟数据频率、HJ212 字段命名或 RJGF 008-2021 附加条款提出新增要求，应作为后续版本需求纳入开发文档和测试文档变更。