技术服务文件

空气微站系列维修说明书

预防性维护、故障诊断、部件更换与维修后验收

| 文件属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品系列 | 空气微站系列 |
| 文件版本 | V1.0 |
| 适用对象 | 运行人员、现场服务人员、维修人员及技术支持人员 |
| 编制依据 | 《空气微站系列使用说明书2.0.0》及当前项目实现 |
| 编制日期 | 2026-07-02 |
| 文件状态 | 受控技术文件 |

文件控制：设备型号、供电方式和传感器配置可能存在差异。执行操作前，应核对产品铭牌、电气原理图、接线图和对应版本的软件配置。

# 1 范围与职责

本说明书规定空气微站系列设备的日常检查、周期维护、故障诊断、传感器校准、部件更换、软件维护和维修后验收要求。

| 维护级别 | 执行人员 | 允许作业 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 运行人员 | 外观检查、数据核对、清洁、状态记录和远程复位 |
| 二级 | 经培训的现场服务人员 | 模块检查、接线紧固、过滤件更换、校准和软件升级 |
| 三级 | 制造商或授权维修人员 | 控制板、电源、显示器、传感器及通信模块的板级更换与返修 |

限制：未经授权不得修改安全保护参数、拆改电源回路或绕过联锁。涉及板级焊接、耐压和防护等级恢复的作业，应由授权人员实施。

# 2 安全要求

实施开盖、接线或部件更换前，断开设备全部电源并确认储能元件已完成放电。

对控制板、通信模块和传感器执行静电防护，使用防静电腕带和绝缘工具。

使用零气或标准气体时，检查气瓶、减压器、管路和排放条件；禁止在密闭空间排放高浓度气体。

清洁采样管路时，不得使用可能腐蚀传感器、密封件或电路板的溶剂。

恢复外壳前，检查密封条、防水接头和紧固件，确保原防护结构未被破坏。

危险：绝缘电阻、耐压及交流输入回路检测存在触电风险。仅允许具备相应资质的人员使用合格试验设备执行。

# 3 设备组成与维修边界

| 功能单元 | 典型组成 | 维修关注点 |
| --- | --- | --- |
| 采样与传感 | 颗粒物、气态污染物、温湿度、气压、风速、风向、噪声等传感器 | 进气口、过滤件、管路、供电、485/TTL 通信、零点与量程 |
| 控制与存储 | 主控制器、RTC、SD/内部文件系统 | 启动、时间、数据完整性、存储空间和文件损坏 |
| 通信 | DTU、天线、SIM、串口及 HJ212 链路 | CSQ、目标地址、端口、应答和断点续传 |
| 人机界面 | 触摸显示屏及状态指示 | 显示、触控、权限、页面刷新和配置同步 |
| 温控与执行 | 加热管、风机、泵、继电器/IO | 动作、电流、温控上下限、联锁和异常发热 |
| 结构与电源 | 外壳、密封、电源模块、接地和保护器件 | 进水、腐蚀、松动、绝缘、散热和防护恢复 |

# 4 维修工具、备件与资料

| 类别 | 最低配置 |
| --- | --- |
| 工具 | 绝缘工具、万用表、回路测试线、防静电用品、标签和照明工具 |
| 维护用品 | 无尘布、软刷、洁净干燥气源、合规清洁剂、密封件和扎带 |
| 校准设备 | 零气、相应标准气体、减压与流量控制装置；必要时配备参比仪器 |
| 常用备件 | 过滤件、采样管、风机/泵、保险器件、SD 卡、天线、通信模块及适配传感器 |
| 技术资料 | 产品铭牌、电气原理图、接线图、传感器协议、当前配置备份和固件升级包 |

# 5 预防性维护周期

| 周期 | 维护内容 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 每周 | 外观、运行状态、平台在线状态、CSQ、时间和关键因子合理性 | 无明显异常；数据连续 |
| 每月 | 进气口、过滤件、风机/泵、外壳密封、线缆和接地 | 清洁、无堵塞、无松动和进水 |
| 每季度 | 零点检查、通信配置备份、存储空间、断点续传和告警 | 零点稳定；配置可恢复；补传正常 |
| 每半年 | 气路密封、温控、供电、端子紧固及传感器状态 | 无泄漏、异常温升或接触不良 |
| 每年 | 量程校准、参比比对、绝缘和防护结构检查 | 满足产品技术要求及项目验收指标 |
| 事件触发 | 搬迁、进水、雷击、长时间断电、固件升级或传感器更换后 | 完成专项检查和维修后验收 |

周期调整：高粉尘、高湿、高腐蚀或温差显著的现场应缩短维护周期；最终周期以现场污染负荷、传感器厂商要求和历史故障数据为依据。

# 6 标准维护程序

## 6.1 作业准备与停机

- 记录设备编号、软件版本、系统时间、在线状态、当前告警和主要测量值。

- 导出或拍照保存 HJ212、系统、功能开关、温控、因子和 IO 配置。

- 通知平台或运行负责人，按规定停止数据使用或标记维护状态。

- 断开电源并执行验电；对气路作业还应关闭标准气体和采样动力。

## 6.2 外壳、进气口和气路

- 检查外壳、门锁、防水接头、密封条、排水结构和接地连接。

- 清除进气口、滤网及防虫网积尘；发现变形、破损或不可恢复堵塞时予以更换。

- 检查采样管路是否松脱、弯折、开裂、积水或污染；按原规格恢复连接。

- 检查风机/泵运行声音、振动和气流。禁止用压缩空气直接冲击敏感元件。

## 6.3 颗粒物监测单元

确认 TTL/串口连接、供电和采样气路正常，检查 PM1、PM2.5、PM10 和 TSP 的相关性。

零点检查应在洁净空气条件下进行；读数无法稳定回零时，依次检查气路污染、风机、光学腔和传感器寿命。

更换颗粒物传感器后，应核对型号、通信参数、缩放系数和因子映射，并执行零点及参比比对。

## 6.4 气态污染物监测单元

检查 SO2、NO2、CO、O3、TVOC 模块的供电、485 地址、寄存器、单位及量程。

执行零点校准前应保证零气质量和流量稳定；执行量程校准时应使用有效期内的标准物质。

不得仅通过增大偏移量掩盖交叉干扰、气路泄漏、传感器失效或单位配置错误。

单位确认：SO2、NO2、O3 通常以 nmol/mol（ppb）表示；CO 和 TVOC 的平台、显示、采集及 HJ212 单位必须与项目要求一致。

## 6.5 气象、噪声与温湿度单元

检查百叶箱、风杯/风向标和噪声传感器是否受遮挡、结露、虫害或机械卡滞影响。

温度寄存器为有符号 16 位数据时，应按二进制补码解析；例如 0xFF9B 表示 -10.1 ℃。

气压异常跳变时，先检查原始寄存器和通信，再判断是否为真实阶跃；不得直接以显示值判定传感器损坏。

## 6.6 控制器、显示、通信与存储

检查触摸屏显示、触控、权限登录和页面轮换；确认配置读取与保存结果明确。

核对 RTC、DTU 时间和平台时间。禁止无效时间覆盖系统时间。

检查 SD 卡目录、剩余容量、读写错误和待传文件；断点续传应在应答成功后删除文件。

检查 DTU SIM、天线、CSQ、目标 IP/端口、HJ212 参数及 CN=9014 应答。

# 7 校准与参数修正

## 7.1 校准前条件

设备完成预热并处于稳定工作状态；环境条件满足传感器和标准物质要求。

标准气体、减压器和流量装置在有效期内，管路材质与目标气体相容。

记录校准前读数、标准值、温湿度、气压、流量、稳定时间和操作人员。

## 7.2 零点与量程

- 通入零气并等待示值稳定，执行零点校准，记录校准前后读数。

- 通入目标量程点标准气体，达到稳定判据后执行量程或比例修正。

- 撤去标准气体并恢复正常采样，复核零点、响应和平台数据。

## 7.3 偏移量与比例系数

| 修正方式 | 适用情形 | 示例 | 控制要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏移修正 | 误差在量程内近似恒定 | 标准值 50，实测 40，偏移量 +10 | 至少复核零点和另一量程点 |
| 比例修正 | 误差呈近似线性比例 | 标准值 50，实测 40，比例 125% | 检查全量程，不得造成低端偏差放大 |

质量要求：远程修正仅用于受控校准，不得替代标准的零点、量程和参比比对。校准失败时，应恢复原参数并排查硬件、气路和单位配置。

# 8 故障诊断

| 故障 | 现象 | 检查顺序 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备无电 | 显示、风机和通信均无响应 | 上级电源、保险/保护器件、电源模块、端子和接地 | 恢复正确供电；损坏部件按同规格更换 |
| 反复重启 | 启动后周期复位或看门狗触发 | 供电跌落、短路、存储损坏、任务死锁和异常堆耗尽 | 隔离外设；读取复位原因和回溯；禁止盲目反复上电 |
| 时间异常 | 年份非法、时间回退或平台时间错乱 | RTC、DTU 授时、时区和有效性校验 | 校准 RTC；拒绝非法时间；复核重启后保持 |
| 单因子无数据 | 其余因子正常，目标因子超时 | 供电、地址、寄存器、串口、接线和传感器 | 修复连接或配置；更换后校准 |
| 全部 485 因子异常 | 多个模块同时超时 | 总线 A/B、终端、电源、短路、地址冲突和互斥占用 | 分段隔离总线，逐个恢复模块 |
| SHT30 错误 -101 | 温湿度读取失败 | I2C 接线、地址、供电、结露和器件状态 | 干燥并重连；确认地址；必要时更换 |
| 气压跳变 | 100.5/95.5 等突变 | 原始寄存器、通信干扰、供电和真实环境变化 | 核对多次原始值；清除干扰；真实阶跃连续确认 |
| HJ212 无应答 | No response / 无 CN=9014 | CSQ、SIM、天线、IP/端口、服务端、MN/PW/ST/CRC | 先验证实时包；恢复链路后执行历史补传 |
| 待传文件持续增加 | pending 目录增长 | 服务器无应答、串口长期占用、重试策略和存储空间 | 实时优先；限制恢复批次；确认 ACK 后删除 |
| 历史补传崩溃 | std::bad_alloc / abort | 一次加载过多报文或重复复制容器 | 小批量扫描、发送前按需读取、监控可用堆 |
| SD 读写失败 | 历史记录缺失或文件打不开 | 卡座、文件系统、容量、断电写入和卡片寿命 | 备份后更换/格式化；验证断电恢复 |
| 显示与平台不一致 | 值、单位或时间戳不同 | 缓存类型、缩放系数、单位、窗口时间和无效值处理 | 核对实时/分钟数据源；统一单位和时间语义 |
| OTA 失败 | 升级中断或设备未恢复 | 文件型号、供电、链路、空间和镜像校验 | 保持供电；使用匹配镜像；执行回滚或本地烧录 |

# 9 部件更换通用程序

- 核对替换件型号、版本、接口、电气参数和通信协议，与设备配置建立对应关系。

- 执行停机、断电、验电和静电防护；对线缆、管路和安装方向进行标识并拍照。

- 拆除故障件，检查连接器、密封、固定件和相邻部件是否存在连带损伤。

- 安装替换件并按规定紧固，恢复线束、气路、密封和接地。

- 上电后核对通信、原始值、单位、量程和报警；完成必要的校准和参数备份。

- 执行维修后验收并更新设备履历、备件批次和软件版本。

# 10 OTA 与软件恢复

升级前确认设备型号、硬件版本、分区方案、固件校验值和回滚条件。

升级期间保持稳定供电和通信，禁止同时执行校准、配置写入或断电操作。

升级后核对启动、时间、采集、显示、存储、HJ212、断点续传和远程管理。

升级失败且设备无法远程恢复时，使用批准的本地烧录工具和已验证镜像恢复。

# 11 维修后验收

| 项目 | 验收要求 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 外观与安全 | 外壳、密封、接地、线缆和紧固件恢复，无遗留工具或异物 | □ |
| 启动与时间 | 上电自启动；时间合法且连续；无异常复位 | □ |
| 采集 | 配置因子均可采集；无效因子状态明确；单位和符号正确 | □ |
| 显示与平台 | 屏显、串口实时数据和平台值在同一时间语义下保持一致 | □ |
| 存储 | 实时、分钟、小时和日数据可写入、查询和下载 | □ |
| 通信 | HJ212 实时数据收到应答；网络恢复后历史数据可补传 | □ |
| 报警与 IO | 告警、温控、IO 和联锁按配置动作 | □ |
| 校准 | 校准后零点、量程和参比检查满足项目要求 | □ |
| 配置 | 配置已备份；需重启项已完成重启并确认生效 | □ |

# 12 维修记录

| 记录项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 设备编号/点位 | ____________________________________________ |
| 报修时间/故障现象 | ____________________________________________ |
| 故障代码/关键日志 | ____________________________________________ |
| 诊断过程与根因 | ____________________________________________ |
| 更换件名称/型号/批次 | ____________________________________________ |
| 配置或固件变更 | ____________________________________________ |
| 校准前后数据 | ____________________________________________ |
| 验收结果 | □合格 □不合格 □限制运行 |
| 维修/复核/日期 | ____________________________________________ |

# 附录 A 配置备份清单

| 配置组 | 关键字段 |
| --- | --- |
| HJ212 | MN、PW、ST、Flag、协议版本、目标 IP/端口、重试和超时 |
| 系统 | 采集周期、上传周期、远程平台地址和时间参数 |
| 功能开关 | 采集、显示、存储、上传、告警、温控和 IO 功能状态 |
| 温控 | 加热启停、温度上下限和相关联锁 |
| 因子 | 因子编码、名称、单位、量程、报警值、串口和缩放参数 |
| 设备 | 设备编号、型号、版本、点位、经纬度和维护信息 |