测试与验收指南

网格化环境空气质量监测仪
项目测试方案

依据 RJGF 008-2021，并结合当前 TSP 固件、HJ212-2017、COM29 联调与断点续传实现

| 文档属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | TSP 网格化环境空气质量监测仪样机及其配套 DTU/平台 |
| 执行方式 | 用户手动操作硬件；Codex 读取 COM29、核对平台数据并判断/修改程序 |
| 测试层级 | A：现场联调 B：连续运行 C：认证实验室 |
| 版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-07-02 |
| 状态 | 可执行草案 - 测试过程中持续记录和修订 |

使用原则：本文件可用于工程验证与认证送检准备，但不替代具备资质的检测机构出具的认证报告。涉及标准气体、粉尘模拟舱、环境试验箱、耐压和 IP 防护的项目必须使用相应设备。

# 1 目的、范围与判定边界

本方案把 RJGF 008-2021 的要求转化为可执行测试，并补充本项目已实现的实时 HJ212、10 分钟分钟数据、历史存储、断网续传、RTC、传感器异常和内存稳定性测试。

A 类现场联调：当前样机、COM29、DTU、SD 卡和平台即可执行。

B 类连续运行：需要数小时至 7 天，验证稳定性、存储和漂移趋势。

C 类认证实验室：需要有证标准物质、参比仪器、粉尘舱、环境箱或安全试验设备。

判定规则：只有测试条件满足规范时才能判定“符合 RJGF 008-2021”。条件不足时只能记录为“工程验证通过”或“待认证实验室验证”。

# 2 依据文件

| 文件 | 用途 | 重点条款 |
| --- | --- | --- |
| RJGF 008-2021 | 产品认证技术要求和检测方法 | 5.1 外观；5.2 工作条件；5.3 功能；5.4 性能；5.5 安全；6 检测方法 |
| HJ 212-2017 | 污染物在线监控数据传输 | 实时、分钟、小时、日数据报文及应答 |
| 项目开发文档 | 具体传感器和接口 | 485 寄存器、单位、符号、量程与接线 |
| 当前固件 | 工程实现 | 采集、聚合、存储、补传、报警、显示、时间和日志 |

# 3 被测对象与测试准备

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 产品名称/型号 | ____________________________________________ |
| 样机编号/数量 | ____________________________________________ |
| 固件 ELF SHA / 编译时间 | ____________________________________________ |
| DTU 型号、SIM、目标 IP/端口 | ____________________________________________ |
| 平台 MN / ST / 密码 / 协议版本 | ____________________________________________ |
| SD 卡容量/格式 | ____________________________________________ |
| 供电方式/备用电池 | ____________________________________________ |
| 测试地点/温湿度/气压 | ____________________________________________ |
| COM 口与波特率 | COM29 / 9600（当前联调配置） |

## 3.1 项目因子清单

| 因子编码 | 名称 | 单位/说明 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| a34004 | PM2.5 | μg/m³ | RJGF |
| a34002 | PM10 | μg/m³ | RJGF |
| a21026 | SO₂ | nmol/mol（项目显示 ppb） | RJGF |
| a21004 | NO₂ | nmol/mol（项目显示 ppb） | RJGF |
| a21005 | CO | μmol/mol；须核对当前 ppb 映射 | RJGF/待核对 |
| w34011 | O₃ | nmol/mol（项目显示 ppb） | RJGF |
| a24035 | TVOC | μmol/mol；须核对配置 | RJGF/待核对 |
| a34005 / a34001 | PM1 / TSP | μg/m³ | 项目扩展 |
| a01001 / a01002 | 温度 / 湿度 | ℃ / %RH | 项目扩展 |
| a01006 | 气压 | kPa | 项目扩展 |
| a01007 / a01008 | 风速 / 风向 | m/s / ° | 项目扩展 |
| L90 | 噪声 | dB | 项目扩展 |

配置风险：CO 在项目模型中当前标为 ppb，而 RJGF 以 μmol/mol 判定；TVOC 未出现在当前模型 JSON。正式性能测试前必须确认采集值、显示值、HJ212 值和标准气体单位完全一致。

# 4 执行顺序与证据要求

建立基线：记录固件 SHA、系统时间、CSQ、SD 状态、14 路因子和平台最近一条数据。

执行 A01-A14；每次只改变一个硬件条件，保留操作前后至少 2 个完整采集周期日志。

现场联调通过后执行 B 类连续运行；异常时记录首次发生时间，不立即清空 SD 卡。

具备标准设备后执行 C 类；原始数据、计算表、证书和环境记录应一起归档。

每轮发给 Codex 的最小证据：测试编号、操作时间、具体硬件动作、COM29 从动作前 30 秒到动作后 2 个周期的完整日志、平台截图/数据、是否恢复硬件。

# 5 A 类：现场联调测试

### A01  外观、铭牌与装配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.1 / 现场 |
| 用户操作 | 断电检查外壳、铭牌、接线、按键和显示。 |
| 执行步骤 | 1. 核对产品名称、型号、测量对象与量程、环境、电源、日期、编号、制造商和地址。 2. 检查划痕、裂缝、变形、污染、涂层、连接和防水接头。 3. 上电确认显示清晰、字符和标识可识别。 |
| 合格判据 | 铭牌字段齐全；无明显缺陷；连接可靠；显示和操作正常。 |
| 证据与记录 | 铭牌照片、六面外观照片、接口照片。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A02  上电自启动、时间与复位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 正常供电，随后断电 30 秒再上电。 |
| 执行步骤 | 1. 记录上电到首个有效采集周期时间。 2. 检查 DTU 时间失败时 RTC 回退；有效年份应为 2020-2099。 3. 连续观察 3 个周期，确认无 boot loop、abort 或看门狗复位。 |
| 合格判据 | 自动启动；系统时间有效且递增；3 个周期连续采集；无异常复位。 |
| 证据与记录 | COM29 启动日志、Current Time、复位原因。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A03  全因子采集、显示与异常状态

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 保持全部传感器正常连接。 |
| 执行步骤 | 1. 记录一个完整采集周期的 14 路结果。 2. 核对显示值、原始存储值和平台实时值。 3. 检查无效传感器是否产生告警并使用无效标志，而不是伪造 0 值。 |
| 合格判据 | 配置因子均被轮询；有效值单位正确；无效值可识别；系统不因单因子超时停止。 |
| 证据与记录 | COM29、屏显照片、平台同一时间戳记录。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A04  HJ212 实时数据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 + 项目 HJ212-2017 / 现场 |
| 用户操作 | 保持网络在线和平台服务可用。 |
| 执行步骤 | 1. 等待实时包生成。 2. 核对 CN=2011、QN、MN、DataTime、因子值、Flag、长度和 CRC。 3. 确认收到 CN=9014 应答。 |
| 合格判据 | 每个采集周期生成实时包；ACK Success；平台时间和值与本机一致。 |
| 证据与记录 | COM29 的 Generated HJ212、ACK；平台原始报文。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A05  10 分钟分钟数据及小时/日聚合

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 + 项目 HJ212-2017 / 现场 |
| 用户操作 | 跨越至少一个整 10 分钟边界。 |
| 执行步骤 | 1. 在 xx:08 前开始记录，持续到 xx:12 后。 2. 确认仅在完成的 10 分钟窗口发送 CN=2051。 3. 核对 DataTime 为窗口起点，包含 Min/Avg/Max/Flag。 4. 条件允许时跨整点核对 CN=2061；跨日核对 CN=2031。 |
| 合格判据 | 分钟包每 10 分钟一次且不混入下一窗口样本；窗口时间和统计值正确。 |
| 证据与记录 | COM29 分发日志、平台原始报文、手工抽算结果。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A06  断网存储与断点续传

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 由用户断开 DTU 网络或服务器 3-5 分钟。 |
| 执行步骤 | 1. 确认实时发送失败后生成 /sdcard/pending/<类型>/<时间>.pkt。 2. 恢复网络，先观察当前实时包，再观察历史补传。 3. 核对每轮最多 3 条、单次尝试、ACK 后删除；失败文件必须保留。 4. 重复断网/恢复 2 次。 |
| 合格判据 | 无数据被覆盖；实时优先；历史数据最终到达；ACK 前不删除；无 abort/重启。 |
| 证据与记录 | COM29 从断网前到补传结束；平台按 DataTime 查询；SD 待传文件变化。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A07  断电、SD 持久化与恢复

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 网络断开并产生至少 3 条待传文件后直接断电。 |
| 执行步骤 | 1. 断电 30 秒后恢复供电。 2. 确认待传文件仍存在且系统正常启动。 3. 恢复网络，观察实时包及历史补传。 |
| 合格判据 | 断电不损坏已完成文件；重启后可扫描、补传并删除成功文件。 |
| 证据与记录 | 断电前后目录、COM29、平台记录。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A08  历史数据存储、查询和下载

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 设备连续运行至少 30 分钟。 |
| 执行步骤 | 1. 查询指定 14 位时间戳的实时/分钟历史数据。 2. 验证不存在时间返回明确错误，不返回相邻记录。 3. 抽查文件日期、小时、分钟路径及 14 路因子。 |
| 合格判据 | 可存储、精确查询和下载；内容、类型、时间和值一致。 |
| 证据与记录 | 查询命令/响应、SD 路径、下载文件。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A09  远程校准与定位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.1 / 现场 |
| 用户操作 | 准备合法远程命令和已知经纬度。 |
| 执行步骤 | 1. 读取当前校准参数并备份。 2. 下发一个可逆的小幅校准修改，确认响应和生效。 3. 恢复原参数；核对定位信息可从远程终端获得。 |
| 合格判据 | 未授权命令被拒绝；授权命令可追踪、可恢复；定位结果有效。 |
| 证据与记录 | 命令、响应、前后参数和定位截图。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A10  传感器断开与恢复隔离

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | 项目鲁棒性 / 现场 |
| 用户操作 | 每次只断开一个传感器或 485 支路。 |
| 执行步骤 | 1. 动作前记录正常值。 2. 断开目标传感器 2 个周期，观察超时、告警和 HJ212 标志。 3. 恢复接线，观察自动恢复，无需重启。 4. 分别覆盖气态、颗粒物和气象类至少各 1 个。 |
| 合格判据 | 目标因子失效不拖垮其他因子；无死锁；恢复后自动重新有效。 |
| 证据与记录 | COM29、平台因子状态、动作时间。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A11  负温度编码

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | 项目传感器协议 / 现场 |
| 用户操作 | 通过温箱、模拟器或可控寄存器产生负温度。 |
| 执行步骤 | 1. 先验证正温度。 2. 产生约 -10.1 ℃；若原始寄存器为 0xFF9B，应解析为 int16=-101。 3. 核对屏显、历史和 HJ212 均为 -10.1，而不是 6543.5。 |
| 合格判据 | 负数按 16 位补码解析；取值范围 -40～120 ℃；各链路符号一致。 |
| 证据与记录 | 原始寄存器日志、解析日志、屏显和平台值。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A12  大气压稳定性和阶跃确认

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | 项目鲁棒性 / 现场 |
| 用户操作 | 保持稳定气压，再人为改变传感器值或环境。 |
| 执行步骤 | 1. 稳定条件下记录 10 个周期，检查 5 点中值。 2. 制造单次异常跳变后恢复。 3. 制造 ≥1.5 kPa 的真实阶跃并保持至少 3 次，确认值被接受。 |
| 合格判据 | 单点异常不导致 100.5/95.5 跳变；真实阶跃连续确认后更新；范围 30-120 kPa。 |
| 证据与记录 | Pressure raw sample、median 和最终平台值。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A13  大量待传文件与内存稳定性

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | 项目鲁棒性 / 现场 |
| 用户操作 | 准备不少于 100 个待传文件或长时间断网。 |
| 执行步骤 | 1. 恢复网络并观察至少 10 个恢复批次。 2. 记录每次扫描前后 free heap 和 largest block。 3. 同时确认实时采集及发送不中断。 |
| 合格判据 | 每批只加载 3 条；不发生 std::bad_alloc、abort 或持续堆下降；实时数据优先。 |
| 证据与记录 | Scanned ... batch limit 3、heap 日志、平台数据。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

### A14  备用电源连续工作

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 依据/类别 | RJGF 5.3.2 / 现场 |
| 用户操作 | 仅适用于含备用电池的型号。 |
| 执行步骤 | 1. 电池充满并记录电压。 2. 断开外部供电，连续运行 6 小时。 3. 每小时记录采集、传输、显示、定位和电压；恢复外电。 |
| 合格判据 | 外电断开后连续工作不少于 6 小时，功能无异常；恢复外电后正常充电。 |
| 证据与记录 | 起止时间、每小时记录、最低电压和平台连续性。 |
| 执行结果 | 日期：________ 测试人：________ □通过 □失败 □阻塞 实测值/日志摘要：____________________________________________ 缺陷编号：________________ Codex判断：______________________ |

# 6 B 类：连续运行与工程稳定性

| 编号 | 测试 | 执行 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| B01 | 72 h 连续运行 | 正常联网连续运行 72 h；每小时核对心跳、实时包和存储。 | 无异常重启、死锁；数据完整率 ≥99%；堆内存无持续下降。 |
| B02 | 24 h 断网积压 | 断网运行 24 h 后恢复；持续观察直至待传目录清空。 | 无内存崩溃；实时优先；历史最终全部 ACK；失败可继续重试。 |
| B03 | 时间连续性 | 记录 RTC、DTU 时间和平台时间 72 h；含一次重启。 | 时间合法且单调；无 584553 等异常年份；偏差满足项目要求。 |
| B04 | 存储容量与轮转 | 持续写入并检查容量阈值、目录数量和旧数据策略。 | 无写满导致崩溃；空间不足有告警；保留策略符合产品说明。 |
| B05 | 报警与恢复 | 依次触发超限、采集失败、网络失败、SD 失败并恢复。 | 报警准确、可追踪；条件恢复后状态复位；不产生重复风暴。 |

| 时间 | 运行小时 | 重启次数 | 待传数 | Free Heap | 平台缺失 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |
| ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ________________ |

# 7 C 类：RJGF 008-2021 认证性能测试

实验室条件：除环境试验外：5-40 ℃、≤85%RH、80-106 kPa、按说明书供电。颗粒物使用 ISO A1 尘、粉尘模拟舱及 β 射线/振荡天平参比仪；气体使用国家有证标准物质和符合 6.2.2 的标准分析系统。

| 编号 | 项目 | 关键方法 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | PM2.5 平行性 | 3 台；至少 10 组；每组 24 h；均值 ≥30 μg/m³ | ≤20% |
| C02 | PM10 平行性 | 3 台；至少 10 组；每组 24 h；均值 ≥30 μg/m³ | ≤15% |
| C03 | 颗粒物重复性 | 同一仪器每分钟读数，连续 6 次 | ≤20% |
| C04 | 室外比对相关系数 | 10 组 24 h；参比 15-300 μg/m³；浓度点均匀 | r≥0.85 |
| C05 | 颗粒物测量误差 | 15-300 μg/m³ 的 20%、50%、80%附近；比较小时均值 | ≤100：±25 μg/m³；>100：±25% |
| C06 | 气体示值误差 | 20%、50%、80%FS，各浓度通入 3 次 | ≤±10%FS |
| C07 | 气体重复性 | 80%FS，稳定后连续 6 次 | ≤5% |
| C08 | T90/T10 | 80%FS 与洁净空气切换，重复 3 次取平均 | 均≤120 s |
| C09 | 6 h 零点/量程漂移 | 零点、80%FS 初值；连续 6 h，每小时测 1 次 | 均≤±5%FS |
| C10 | 24 h 漂移 | 连续 24 h 不维护；重复 7 天 | 均≤±20%FS |
| C11 | 气态测量误差 | 范围内 20%、50%、80%；模拟仓混合 ≥20 min | 按分段限值 |
| C12 | 低温 | -10 ℃通电 2 h，50%FS 标气 | 正常；≤±15%FS |
| C13 | 高温 | 55 ℃通电 2 h，50%FS 标气 | 正常；≤±15%FS |
| C14 | 恒定湿热 | 40 ℃、93%RH 通电 2 h，50%FS 标气 | 正常；≤±15%FS |
| C15 | 绝缘电阻 | 15-35 ℃、≤85%RH；电源端对地/机壳 | ≥20 MΩ |
| C16 | 绝缘强度 | 50 Hz、AC1500 V、1 min | 无击穿、无电弧 |
| C17 | 外壳防护 | 按 GB 4208 | 至少 IP53 |

## 7.1 量程与分段误差要求

| 因子 | 认证量程 | 测量误差 |
| --- | --- | --- |
| PM2.5 | 0-1000 μg/m³ | ≤100：±25 μg/m³；>100：±25% |
| PM10 | 0-1000 μg/m³ | ≤100：±25 μg/m³；>100：±25% |
| SO₂ | 0-500 nmol/mol | ≤100：±20 nmol/mol；>100：±20% |
| NO₂ | 0-500 nmol/mol | ≤100：±20 nmol/mol；>100：±20% |
| O₃ | 0-500 nmol/mol | ≤100：±20 nmol/mol；>100：±20% |
| CO | 0-20 μmol/mol | ≤10：±2 μmol/mol；>10：±20% |
| TVOC | 0-5 μmol/mol | ≤2：±0.4 μmol/mol；>2：±20% |

## 7.2 计算方法

| 项目 | 计算式 |
| --- | --- |
| PM 平行性 | Pj = STDEV.S(C1j,C2j,C3j) / AVERAGE(C1j,C2j,C3j) ×100%；P = SQRT(SUMSQ(P1:P10)/10)。 |
| 重复性 | S = STDEV.S(C1:C6) / AVERAGE(C1:C6) ×100%。 |
| 相关系数 | r = CORREL(参比 10 组数据, 待测 10 组平均数据)。 |
| 示值误差 | Δe(%FS) = (3 次示值平均值 - 标准值) / 满量程 ×100%。 |
| 零点漂移 | ΔZi(%FS) = (Azi - Az0) / 满量程 ×100%。 |
| 量程漂移 | ΔSi(%FS) = [(Asi-Azi) - (As0-Az0)] / 满量程 ×100%。 |
| 低浓度误差 | 绝对误差 = 待测值 - 参比值。 |
| 高浓度误差 | 相对误差 = (待测值 - 参比值) / 参比值 ×100%。 |

# 8 原始数据记录表

## 8.1 PM 平行性（每个因子单独填写）

因子：□PM2.5  □PM10    三台样机编号：________ / ________ / ________

| 组 | C1 | C2 | C3 | 平均值 | Pj(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

综合平行性 P：________ %    判据：PM2.5≤20%；PM10≤15%    □通过 □失败

## 8.2 重复性（PM 或气态参数）

因子：________  标准/样品浓度：________  满量程：________

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均 | S(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

判据：PM≤20%；气态≤5%    实测：________ %    □通过 □失败

## 8.3 室外比对/测量误差

| 组 | 参比 R | 待测1 | 待测2 | 待测3 | 待测平均 C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

r：________  最大绝对误差：________  最大相对误差：________  □通过 □失败

## 8.4 气体示值误差/测量误差

| 点位 | 标准值 | 示值1 | 示值2 | 示值3 | 平均 | 误差 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20%FS |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%FS |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%FS |  |  |  |  |  |  |  |

因子：________  单位：________  满量程：________  测试环境：________________

## 8.5 T90/T10 响应时间

| 次数 | T90(s) | T10(s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 平均 |  |  |  |

判据：T90≤120 s 且 T10≤120 s    □通过 □失败

## 8.6 6 h 零点和量程漂移

| 时间(h) | 零点示值 | 80%FS示值 | 零漂(%FS) | 量程漂移(%FS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

最大零漂：________ %FS  最大量程漂移：________ %FS  判据均≤±5%FS

## 8.7 24 h 漂移（连续 7 天）

| 日序 | 零点 Z | 80%FS S | 24h零漂(%FS) | 24h量程漂移(%FS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

判据：零点漂移、量程漂移均≤±20%FS    □通过 □失败

## 8.8 环境与安全试验记录

| 项目 | 条件 | 实测 | 现象 | 判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低温 | -10 ℃，2 h，50%FS |  |  | ≤±15%FS |
| 高温 | 55 ℃，2 h，50%FS |  |  | ≤±15%FS |
| 恒定湿热 | 40 ℃，93%RH，2 h，50%FS |  |  | ≤±15%FS |
| 绝缘电阻 | 15-35 ℃，≤85%RH |  |  | ≥20 MΩ |
| 绝缘强度 | AC1500 V，50 Hz，1 min |  |  | 无击穿/电弧 |
| 外壳防护 | GB 4208 |  |  | ≥IP53 |

# 9 缺陷记录与修改闭环

| 缺陷号 | 测试号 | 时间 | 现象/日志 | 根因 | 修改/版本 | 复测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |
| D-____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | □关闭 □开放 |

# 10 单次联调回传模板

复制以下内容发给 Codex：测试编号：A__；开始时间：____；硬件动作：____；恢复时间：____；预期：____；COM29 日志：____；平台结果：____；当前固件 SHA：____；是否允许立即修改并烧录：是/否。

# 11 最终结论

| 部分 | 汇总 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| A 类现场联调 | 通过 ____ / 14；失败 ____；阻塞 ____ | □通过 □不通过 |
| B 类连续运行 | 通过 ____ / 5；失败 ____；阻塞 ____ | □通过 □不通过 |
| C 类认证性能 | 通过 ____ / 17；失败 ____；未测 ____ | □符合 □不符合 □待检 |
| 遗留风险 | ____________________________________________________ |  |
| 结论 | ____________________________________________________ |  |
| 签字 | 测试：________ 审核：________ 日期：________ |  |

# 附录 A 规范条款覆盖关系

| RJGF 条款 | 测试编号 | 执行环境 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 外观 | A01 | 现场 |
| 5.2 工作条件 | B01、C12-C14 | 工程趋势/实验室 |
| 5.3.1 功能 | A02-A10、A13 | 现场 |
| 5.3.2 备用电源 | A14 | 现场 |
| 5.4.2 颗粒物 | C01-C05 | 实验室 |
| 5.4.3 气态污染物 | C06-C14 | 实验室 |
| 5.5.1 绝缘电阻 | C15 | 实验室 |
| 5.5.2 绝缘强度 | C16 | 实验室 |
| 5.5.3 IP53 | C17 | 实验室 |